к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ  

РЕАЛЬНАЯ ФИЗИКА

Глоссарий по физике
А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Э  Ю  Я  

Аббе рефрактометр

Принцип действия. Оптическая схема рефрактометра Аббе
Рефрактометр Аббе  - визуальный оптический прибор для измерения показателя преломления жидких и твёрдых сред. Его действие основано на измерении угла полного внутреннего отражения в случае непрозрачной исследуемой среды или предельного угла преломления на плоской границе раздела прозрачных сред (исследуемой и известной) при распространении света из среды с меньшим показателем преломления в среду с большим показателем - (см. Рефрактометр ). 
В обоих методах используется закон преломления света ( - угол падения, - угол преломления). Аббе рефрактометр состоит из двух стеклянных прямоугольных призм - измерительной призмы 3 (рис.) с высоким показателем преломления =1.7 (для жёлтой линии натрия =589 нм), с полированной гипотенузной гранью и вспомогательной откидной призмы 2 с матированной гипотенузной гранью, зрительной трубы, отсчётной шкалы, специального компенсатора 6. В поле зрения трубы наблюдается резкая линия раздела светлого и тёмного полей, соответствующая предельному углу. 

Оптическая схема рефрактометра ИРФ-22: 1 -осветительное зеркало; 2 - вспомогательная откидная призма; 3 - основная измерительная призма; 4 - матированная грань откидной призмы; 5 - исследуемая жидкость; 6 - призмы Амичи компенсатора; 7 - объектив зрительной трубы; 8 - поворотная призма; 9 - окуляр зрительной трубы. 

Исследуемые жидкости помещаются в зазор (ок. 0,1 мм) между гипотенузными гранями призм. Твёрдые прозрачные образцы должны иметь одну плоскую полированную грань, а одна из боковых граней должна быть перпендикулярной к полированной. Полированной гранью образцы прижимаются к гипотенузной грани измерительной призмы (при откинутой вспомогательной призме), а в зазор между ними вводится капля иммерсионной жидкости с показателем преломления таким, чтобы << (обычно моноброма - нафталина с =1.66). При измерении прозрачных жидких сред свет на границу раздела сред направляется через малый катет вспомогательной призмы (измерение в проходящем свете), а в случае непрозрачных сред освещается матовая грань измерительной призмы - её большой катет (измерение в отражённом свете). При совмещении линии раздела светлого и тёмного полей с перекрестием нитей в поле зрения трубы по шкале непосредственно отсчитывается величина . Компенсатор, состоящий из двух дисперсионных призм прямого зрения (призм Амичи, см. Спектральные призмы ),позволяет вращением призм в противоположные стороны компенсировать дисперсию измерительной призмы и образца и измерить величину при использовании источника белого света. 

Технические характеристики рефрактометра
Для рефрактометра ИРФ-22 пределы измерения в проходящем свете 1,3 - 1,7, в отражённом - 1,3 - 1,57; точность измерения ± 2·10-4. 

Литература по рефрактометрам Аббе

1. Иоффе Б. В., Рефрактометрические методы химии, 3 изд., Л., 1983. 

В. И. Малышев.

к библиотеке  к оглавлению  FAQ по эфирной физике  ТОЭЭ  ТЭЦ  ТПОИ  ТИ